宜宾市第五人民医院高频电刀采购项目

根据医院采购计划要求，拟对本院高频电刀进行院内洽谈采购，欢迎符合资格要求的公司参加。

- 招标内容：宜宾市第五人民医院高频电刀采购。

| 二、采购清单及技术要求：高频电刀1台（最高限价16万元/台） 产品名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 高频电刀 | 1台 | - 适用范围：配合单极和双极附件对组织进行切割和凝血 - 主机采用组织密度即时反馈系统，通过即时检测组织阻抗大小变化，由电脑控制输出功率大小的自动调节，从而维持功率恒定 - 外观：整体平面水平设计，高度统一 - ★显示屏：液晶触摸屏 - 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语言选择等功能 6、★具有负极板接触质量监测系统，能监测5-135欧姆之间安全电阻标准范围的极限值，超出时电刀停止输出；能监测接触电阻的增幅大于初始测量值的40%时电刀停止输出。最大限度减少负极板烫伤风险，保证患者安全 7、具备两种单极切割模式：纯切：功率1-300W可调，峰值电压1287V， 混切：功率1-200W可调，峰值电压2178V 8、智能模式：功率1-200W可调，峰值电压2783V 9、智能模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 10、★ 智能模式器械：具备三按钮刀笔使用 11、器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整功率输出 12、具备三种单极凝血模式：软凝，电灼，喷凝 13、软凝：功率1-120W可调，峰值电压264V 14、电灼：功率1-120W可调， 峰值电压3448V 15、喷凝：功率1-120W可调，峰值电压3932V 16、★具备六种双极模式 17、普通双极模式:精确双极，标准双极，宏双极 18、FT双极模式低，中，高 19、具有双路输出功能：可同时接两支电刀笔，同时输出电凝 20、演示模式：具备演示模式功能 21、排烟系统：具备排烟系统连接功能 22、心电图消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号 23、以太网：对设备执行维修操作 24、USB连接：对设备进行维修操作 25、氩气发生器连接：具有连接氩气刀功能 26、具有腔镜接口转换功能：兼容4-8mm之间腔镜连接线接头 27、脚踏开关连接：可同时连接，单极脚踏开关，双极脚踏开关，三踏板脚踏开关（智能模式） |

三、评标方法

第一轮得分最高者进入第二轮洽谈。评分标准如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 加权分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30﹪ | 30分 | 满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% |
| 2 | 技术指标及配置要求43﹪ | 43分 | 完全响应招标文件“技术参数要求”的得 43分。存在负偏离的，与招标文件要求有“★”号条款的负偏离每一项扣 5 分，其余条款每负偏离一项扣 2分，扣完为止。 注：针对招标文件中技术参数，供应商须提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告复印件予以证明； |
| 3 | 履约能力12﹪ | 12分 | 根据投标人提供履约能力要求：应包含①人员配置及分工、生产研发制造能力②货源组织、包装运输③安装调试、培训验收④时间进度安排、质量保障措施⑤应急预案、后期维护等内容进行综合评分：上述内容均符合实际情况、内容完善详细、描述准确、完全响应采购要求的得 12 分；每有一处存在内容错误(内容错误指：项目名称、实施地点、各种组织规范、标准与本项目要求不匹配；安装调试、培训、维护与项目不匹配；提供的相关内容与项目无关或部分内容不满足要求)的扣 1.2 分，每缺少一项内容的扣 2.4 分，扣完为止。 |
| 4 | 履约经验5% | 5分 | 投标人具有项目类似履约经验的，每提供一个得 1 分，最多得 5分。 注：提供项目合同复印件或履约经验证明材料 |
| 5 | 质保期 5% | 5分 | 响应产品整机部件质保期在1年的基础上，每增加1年得1分，最高得5分。 注：提供承诺函并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 |
| 6 | 投标文件的规范性 5﹪ | 5分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |

四、投标人报名条件：

1、具有独立承担民事责任能力的合法企业，相应的经营范围；

2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一（必须经过有效年检）；

3、具有良好的技术支持、完善的售后服务制度，能提供良好售后服务；

4、投标人为生产厂家应具有产品生产许可证；投标人为代理公司应具备中华人民共和国医疗器械经营企业许可证（只针对医疗产品）,投标商如为非生产厂家，第一中标候选人需3日内提供提供针对该项目的产品授权书原件。并保证在中标后按照约定时间完成项目的实施及验收。

5、参加政府采购活动前三年内以及经营活动中没有重大违法违规记录；

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

五、报名时间：

2022年2月23日— 2022年2月24日17:00止

六、投标时间：

2022年2月25日10：00 整（请各商家准时参加投标会，标书逾时未投递的我院将视为自动放弃投标）

七、开标时间：

2022年2月25日10：10整

八、投（开）标地点：

四川省宜宾市南溪区交通街113号，宜宾市第五人民医院住院部10楼会议室。

联 系 人：李老师 联系电话：15908296512

邮    编：644100