技术参数

1.工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)Hz。

2.样式：立式。

3.有效容积:≥340L。

4.精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。

5.内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。

6.四磁吸内门，内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。

7.助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全。

8.保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，保温层厚度：≥110mm，多道门封设计，保温效果好。

9.安全存储：完善的声光报警系统（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警等），物品存储更安全。

10.标配蓄电池，断电状态可持续为控制系统供电，提供报警和显示功能。

11.25℃环温时，空载降温达到-81℃时间≤4小时。

12.25℃环温时，单日耗电量≤14.10KW.h/24h。

13.25℃环温，空载-81℃稳定运行断电回温至-50℃时间≥200min。

14.可存储2英寸标准冻存盒≥216个，2ml内旋冻存管≥21600个。