附件1：采购清单及技术参数要求
[bookmark: _GoBack]一、采购标的清单（实质性要求）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	最高限价单价
（万元）
	最高限价总价
（万元）
	质保期

	1
	根管预备机
	2
	台
	0.62
	1.24
	2年（包括主机及弯机头）

	2
	根管荡洗笔
	2
	台
	0.15
	0.3
	3年

	3
	根管测量仪
	2
	台
	0.3
	0.6
	3年

	4
	携热器(牙胶尖切断器)
	2
	台
	0.28
	0.56
	3年


二、技术参数要求（实质性要求）
（1） 根管预备机
1.内置多个可供医生自行设置的程序，具备单独的根测模式。
2.在0.5-5.0Ncm范围内可设置≥15个微调扭矩值。
3.动态扭矩实时监控，TFT操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小.
4.遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。
5.转速可以调节区间50rpm一1500rpm，参数适配市面上所有锉系统。
6.工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式。
7.高级功能：本机版本、自动关机时间、自动返回时间、音量设置、背光度、左右手设置、根测灵敏度、语言设置、启动模式、自动校准、恢复出厂设置。
8.自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。
9. 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30:210/30：150/30:30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统。
10.可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。
11.内置充电电池，锂电池1700mAh，DC3.7V。额定频率50/60Hz，功率≥0.35A。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。
12. 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。
13. 一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转
14. 一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。
15.环境条件：5C~40C，相对湿度80%，大气压力：70kPa~106kPa。
16.手柄内置根测功能，可独立作为根测仪使用，连接测量线可实现功能与牙根尖定位仪。
17.可通过连接测量线实现边测边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。
18.连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。
19.到达根尖位置自动停止/反转/减速,双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。
（二）根管荡洗笔
1.荡洗频率：45±5kHz。
2.工作模式：2 种功率/2种工作频率，可切换。
3.整机重量：≤100g，一手可握，久拿不累。
4. 电池：1500mAh锂电池，连续工作4.5小时以上；没电也能插线边充边用
5.包装配置：1台荡洗器 + 底座 + 6 支工作尖；工作尖三种：
蓝色：18 mm，20/0.02、25/0.02，可预弯，适合弯曲根管。
银色：21 mm，20/0.02，钛合金，细小根管荡洗。
金色：18 mm，20/0.02、25/0.02，双倍功率，配取断针、修整根管口、再治疗去牙胶。
（三）根管测量仪
1.显示：≥3.8英寸 LCD 触摸屏，四色界面。
2.电池：3.7V、200mAh；工作时间≥ 5.5 小时，充电约3 小时。
3.电源适配器：100–240V、50/60Hz，功耗不超过 0.5W。
4.使用环境：温度 +5℃～+40℃，相对湿度 30%～75%，大气压力 70～106kPa 。
5.功能：测根管工作长度，也可做恒流型牙髓电活力测试。
6.测量特点：多频 DSP 技术，干湿根管均可测量，受血液、残髓影响较小。
7.声音提示：距根尖孔小于 1.5mm 时开始提示，越近声音越急促。



（四）携热器(牙胶尖切断器)
1.操作方式：无线手持式。
2.温度范围：100～300℃，每次调节10℃。
3.预设程序：4套，可切换P1～P4。
4.加热时间：2～9秒可调。
5.发热针：配置不少于4支。
6.手柄尺寸：≤28mm×27mm×185mm
7.电池：3.7V、2000mAh。
8.适配器：输入100～240V、50/60Hz；输出5V、3A。
9.自动保护：无操作5分钟自动关机；加热超时自动停止。
三、服务要求（实质性要求）
(一)供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
(二)货物必须符合或优于国家标准，以及本项目询价文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。
(三)货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。
(四)货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。
(五)供应商交货产品生产日期应在3个月以内。
四、商务要求（实质性要求）
（一）交货时间：采购合同签订生效后20个日历天内，完成交货、安装调试培训及试运行。
（二）交货地点：宜宾市第五人民医院。
（三）支付方式：一次性付款
（四）付款进度安排：合同签订后，设备安装验收合格后30日内支付合同总金额100%的款项(成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算)。
（五）验收、交付标准和方法
1.验收组织方式：自行验收。
2.是否邀请本项目其他供应商：否；
3.是否邀请专家：否；
4.是否邀请服务对象：否；
5.是否邀请第三方检测机构：否；
6.验收程序：一次性验收；
7.验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。
8.技术验收内容：
a.产品：型号是否正确。
b.功能：按照合同要求功能,检查功能是否达到要求。
c.性能：按照合同性能要求,测试指标是否达到要求。
d.其它：竞争性询价文件及成交供应商的响应文件的内容。
9.商务验收内容：
准确实现采购文件中的功能要求，可据采购人实际情况作相应调整，不能影响采购人生产系统正常运行，且使用部门签字为验收合格依据；
10.验收标准
按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；合同双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
11.履约验收其他事项
其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》((财库〔2021〕22 号)及采购文件相关规定组织验收。
（六）质量保修范围和保修期
1.质保期：具体以“采购标的清单”中要求为准（质保期为设备安装验收合格之日起开始计算）。
2.质保期内成交供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。质保期满前一个月，负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告。如发现潜在问题，应负责排除，不收取任何费用。若采购人遇故障后求援，需要保证2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，上门服务时间为8小时内。成交供应商按市场平均价打折提供各相应零配件及消耗性材料，并进行安装或补充。
3.质保期内出现质量问题，如货物经成交供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作未能按时交货，采购人有权要求成交供应商更换全新货物。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。质保期外的质量问题，双方协商解决。
4.成交供应商需保证全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，成交供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供设备常规备品备件。
（七）违约责任与解决争议的方法
1.采购人违约责任：
（1）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的，成交供应商有权终止合同。
2.成交供应商违约责任
（1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约金给采购人。 
（2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给乙方的货款及其利息。 
（3）成交供应商货物经采购人方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，成交供应商须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的百分之十的违约金给采购人，除此之外还应承担包括但不限于采购货物的损失、检测费用、运输费用等费用 。 
（4）成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。 
（5）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付给采购人。 
（6）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
（7）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。
（八）包装方式及运输
1.成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。
2.成交供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。
3.本次采购的标的物需要运输，成交供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。成交供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由成交供应商承担。
4.成交供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。
五、其他要求
（一）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商响应产品必须符合其要求。
（二）履约保证金：本项目不收取。
（三）培训要求：供应商负责对采购人技术人员进行现场培训，培训内容包括设备的性能、操作、保养和维护等。安装调试达到采购人可独立使用，并在培训后提供使用咨询，每年不得少于2次巡检，定期维护终身维修等。
（四）保险
1.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。
2.供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。
3.供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险。
（五）风险处置措施和替代方案
本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。
（六）知识产权
1.供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
2.供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
3.如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
六、低于成本价不正当竞争预防措施(实质性要求)
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50 %；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50 %；
3.响应报价低于采购项目（采购包）最高限价 50 %的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价× 50 %；
4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
询价小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在询价资料里响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。
注：1.本章实质性条款，供应商必须满足；未满足，按照无效响应处理；
2.本章节内容在询价过程中，询价小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据询价情况实质性变动相关内容。询价小组对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分。

